## časť 1_SmartFarm W112
Vzorový formulár č. 1.02
Obchodné meno, sídlo:
Kontakt:
Dátum vypracovania ponuky:
Predmet zákazky: Laboratórna infraštruktúra, prístroje a zariadenia - SmartFarm W112 - bežné laboratórne veci
P.č. | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH | Opis položky | Miesto dodania | Uviesť názov tovaru, výrobcu, príp. typ ponúkaného tovaru; Poznámka2
Laboratórna infraštruktúra
6 | Rotačná vákuová odparka s vodným kúpeľom | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Rotačná vákuová odparka s motorovým zdvihom, vrátane zdroja vákua a ovládania vákua zabudovanom v tele odparky, vodným kúpeľom, inštaláciou, dopravou, zaškolením obsluhy a zárukou min. 24 mesiacov. Technická špecifikácia: rýchlosť rotácie od 10 do min. 280 ot/min. Vodný kúpeľ s teplotným rozsahom nastavenia od min. +20°C do min. 200 °C. Veľkosť chladiacej plochy min. 1400 cm2, veľký min. 5" displej na ktorom sa ovládajú všetky funkcie odparky (dvíhanie aparatúry, otáčky, teplota vodného kúpeľa, vákuum a prípadne aj ovládanie externého cirkulačného termostatu). Ovládanie otáčok a vákua musí mať oddelené otočné ovládače, kvôli možnosti rýchlej zmeny parametra. Odparka musí umožňovať ukladanie min. 10 užívateľských programov. Odparka musí mať funkciu automatickej destilácie aby sa zabránilo možnému peneniu v odparovacej nádobe. Maximálny objem odparovacej banky min. 5L. Súčasťou musí byť odparovacia banka 1000 mL, zachytávacia banka min. 1000 mL, chladič s plochou min. 1400 cm2, set hadíc s dĺžkou min. 12m, odvetrávací a dopĺňací ventil, externý senzor pre automatickú destiláciu. Vákuová pumpa: trojstupňová s nasávacou kapacitou min. 1,7 m³/h, dosahujúca absolútne vákuum min. 2 mbar (menšia hodnota je lepšia). S ohľadom na životné prostredie výkon pumpy musí byť max. 160 W. Súčasťou pumpy musí byť aj chladič. Celok uzatvára externý obehový termostat s chladiacou kapacitou min. 220W, teplotným rozsahom od -10°C do min. +40°C, presnosť nastavenia teploty ±0,5°C, max. tlak pumpy: 0,35 bar, max. prietok do min. 9 l/min, objem tekutiny min. 4L. Tomu zodpovedá napr. Heidolph Hei-VAP Expert control ML/G3 s príslušenstvom | A1 - VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
15 | Rastová komora | 1 sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Klimatické zariadenie pre kultiváciu rastlín, s osvetľovacím modulom studeného (6500 K) a teplého svetla (2700 K). Osvetľovací modul tvoria LED pásy (min. 7 pre studené svetlo a min. 5 pre teplé svetlo) s možnosťou nastavovania intenzity osvetlenia v rozsahu 0 - 100%. Súčasťou je modul na riadenú vlhkosť vo vnútri komory, meranú kapacitným senzorom od. min. 10 do 90 %RH s presnosťou min. 0,5 %RH, pracovná teplota pri zapnutom osvetlení, without or with humidity: od +15°C do min. +40 °C, chladenie energeticky úspornými Peltierovými článkami, objem cca 250 až 260 L, nerezová vnútorná komora v bezšpárovom vyhotovení, 2 nerezové police, odkvapová vaňa, bočný port s veľkosťou min. 20mm max. 30mm pre vloženie exteriérového monitorovacieho zariadenia. Súčasťou je kalibračný certifikát v 3 užívateľom definovaných bodov vrátane opcie RK1026 (riadenej kalibrácie s možnosťou napojenia do LIMS systému, napr. Openlab). Vrátane dopravy na miesto, inštalácie, umiestnenia a uvedenia do prevádzky zaškolenia personálu, min. 2 ročnej záručnej doby. Tomu zodpovedá napr.: Memmert HPP260eco s príslušenstvom | A1 - VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
27 | Sterilizátor | 1 sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Zariadenie určené na sterilizovanie nástrojov a materiálu, sterilizátor teplovzdušný s nútenou cirkuláciou vzduchu, objem cca 250 až 260 L, nerezová vnútorná komora v bezšpárovom vyhotovení, 2 nerezové police, bočný port s veľkosťou min. 20mm max. 30mm. pre vloženie exteriérového monitorovacieho zariadenia. Zariadenie je vybavené dvojicou displejov pre lepšiu čitateľnosť z dialky a musí umožňovať odložený štart odpočítavania po dosiahnutí nastavenej teploty (teda funkciu SetpointWAIT alebo alternatíva). Teplotný rozsah od +10°C nad teplotou okolia až do +300°C, Súčasťou je kalibračný certifikát pri +160°C a zariadenie je dodávané vrátane opcie RK1026 (riadenej kalibrácie s možnosťou napojenia do LIMS systému, napr. Openlab), dopravy na miesto, inštalácie, umiestnenia a uvedenia do prevádzky zaškolenia personálu a min. 2 ročnej záručnej doby. Tomu zodpovedá napr.: Memmert UF260plus s príslušenstvom | A2 - VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
30 | box na kultiváciu húb a rastlín | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Rastová komora s objemom min. 290 litrov s bočným osvetlením z troch strán s regulovateľným výkonom od 0 do 20.000 Luxov. Teplotný rozsah od 0°C až +50°C (osvetlenie vypnuté) s fluktuáciou max. ±0,3°C a teplotná unifromita max. ±1°C, resp. pri zapnutom osvetlení teplotný rozsah od +10°C až do +50°C s fluktuáciou ±0,3°C a uniformitou max. ±3°C. Rozsah vlhkosti min. 60 až 90 % RH. Plné programovanie osvetlenia po krokoch. Min. 4 vnútorné police. Vnútorný materiál: nerezová oceľ, vonkajší materiál môže byť aj práškovaná oceľ. Maximálne vonkajšie rozmery zariadenia: 760 × 760 × 1950 mm, minimálne vnútorné rozmery zariadenia: 520 × 490 × 1050 mm. Komora musí byť vybavená minimálne 1 prechodovým vstupom pre externé zariadenia s priemerom min.30 max. 50 mm. Vrátane dopravy na miesto, inštalácie, umiestnenia a uvedenia do prevádzky zaškolenia personálu a min. 2 ročnej záručnej doby. Zariadenie je potrebné vyniesť na 1. poschodie cca 40 schodov. Tomu zodpovedá napr.: PHCBI MLR-352H-PE | A2 - VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
31 | Chladnička nad 500 litrov | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Profesionálna chladnička s celkovým objemom 650 L až 670 L, objem chladiacej časti od 490 L do 510 L s dynamickou reguláciou, spotreba el.energie max. 710 kWh/rok, teplotný rozsah min. +2°C až + 10°C, max. vonkajšie rozmery 80x90x210 cm, vrátane dopravy na miesto, inštalácie, umiestnenia a uvedenia do prevádzky zaškolenia personálu, min. 2 ročnej záručnej doby. | A2 - VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
33 | centrifugačný DNA koncentrátor | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Zariadenie slúžiace na zakoncentrovanie vzoriek nukleových kyselín, proteínov, metabolitov na princípe kombinácie centrifugácie a vákuového odparovania. Zariadenie je vhodné aj na koncentrovanie termolabilných vzoriek (termolabilné proteíny, RNA) vyrobené v chemicky rezistentnom prevedení. Teplotný rozsah od min.-40°C po max. 100°C . Otáčky rotora sú min. 1 700 rpm. Súčasťou prístroja je automatický ventil pre riadenie vákua – vytvorenie vákua v komore až po dosiahnutí nastavených otáčok resp. pre zrušenie vákua ešte pred zastavením rotora z čoho vyplýva nutnosť, aby vákuum bolo automaticky regulované koncentrátorom. Ohrievacie zariadenie, (napr.: Heat booster) s výkonom min. 300W. Prístroj je vybavený stroboskopom pre kontrolu vysušenosti vzoriek bez nutnosti zastavenia rotora, prerušenia procesu a otvorenia veka. Súčasťou je vymrazovacia jednotka s rýchlym vymrazením – pokles na teplotu -50 °C do 30 minút. Objem kondenzoru musí mať min. 4 litre. Vymrazovacia jednotka má tepelne izolované nerezové veko a príslušenstvo nutné na pripojenie ku koncentrátoru a vákuovej pumpe. Vákuová pumpa musí dosiahnuť rýchlosť čerpania min. 35 L/min. a absolútne vákuum min. 7 mbar, Súčasťou dodania prístroja je doprava, vynesenie, inštalácia prístroja, zaškolenie obslužného personálu, záručný servis, záručná doba min. 2 roky. Tomu zodpovedá napr. CentriVap Benchtop Centrifugal Vacuum Concentrator with acrylic lid and Heat Boost, + CentriVap Cold Trap + rotor pre 1,5 ml skúmavky. | A2 - VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
34 | Trepačka s inkubátorom | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Zariadenie určené na trepanie a inkubovanie vzoriek so vstavaným chladením, Orbitálne miešanie s dráhou min. 20mm, nastaviteľné v rozsahu od min. 10 do min.500 ot/min. s krokom 1 ot/min., rozsah teploty od min. -10°C od teploty okolia po min. +80°C pri teplotnej stabilite min. ±0,5 K, Celkový objem komory 90L, min. rozmery obslužnej zóny trepačky min. 440 x 440 x 350 mm. Zariadenie je vybavené sedem miestnym LED segmentovým displejom. Súčasťou dodávky požadujeme dodať univerzálnu platformu vrátane penou potiahnutých valcov (min. 6 ks) a svorky pre uchytenie Erlenmeyerových baniek (...) Tomu zodpovedá napr. KS4000ic control alebo ekvivalent | A2 - VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
37 | Výrobník ľadu | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | Zariadenie určené na výrobu ľadu. Zariadenie musí byť vyrobené z nerezovej ocele s antimikrobiálnymi vlastnosťami (nie len vnútro, ale aj vonkajšie opláštenie). Chladenie je zabezpečené vzduchom chladeným kondenzátorom, elektronickou reguláciou. Množstvo vyrobeného ľadu za 24 hod.: min. 70 kg, kapacita zásobníka min. 20kg, notifikácia pri potrebe výmeny filtra. výška zariadenia vrátane nožičiek min. 80 cm. max. 100 cm. Tomu zodpovedá napr.: Scotsmann AF 80 XSafe | A2 - VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
39 | Klimatická komora | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Klimatické zariadenie pre kultiváciu rastlín, s osvetľovacím modulom studeného (6500 K) a teplého svetla (2700 K). Osvetľovací modul tvoria LED pásy (min. 7 pre studené svetlo a min. 5 pre teplé svetlo) s možnosťou nastavovania intenzity osvetlenia v rozsahu 0 - 100%. Súčasťou je modul na riadenú vlhkosť vo vnútri komory, meranú kapacitným senzorom od. min. 10 do 90 %RH s presnosťou min. 0,5 %RH, pracovná teplota pri zapnutom osvetlení, without or with humidity: od +15°C do min. +40 °C, chladenie energeticky úspornými Peltierovými článkami, objem cca 250 až 260 L, nerezová vnútorná komora v bezšpárovom vyhotovení, 2 nerezové police, odkvapová vaňa, bočný port s veľkosťou min. 20mm max. 30mm pre vloženie exteriérového monitorovacieho zariadenia. Súčasťou je kalibračný certifikát v 3 užívateľom definovaných bodov vrátane opcie RK1026 (riadenej kalibrácie s možnosťou napojenia do LIMS systému, napr. Openlab). Vrátane dopravy na miesto, inštalácie, umiestnenia a uvedenia do prevádzky zaškolenia personálu, min. 2 ročnej záručnej doby. Tomu zodpovedá napr.: Memmert HPP260eco s príslušenstvom | A2 - VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
40 | Laminárny box | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Laminárny box s horizontálnym prúdením vzduchu, bočné steny zo skla, bez predného skla, trieda bezpečnosti 1, nerezová pracovná plocha. Minimálne vnútorné rozmery: šírka min. 1200 mm, výška min. 570 mm a hĺbka 630 mm, HEPA H14 alebo ULPHA filter, UV lampa, 1x el.zásuvka na 220/240V, výškovo nastaviteľný stojan s min. výškou 85 cm. Vrátane dopravy, inštalácie, zaškolenia obsluhy a záručnej doby min. 24 mesiacov. Tomu zodpovedá napr.: ESCO LHG-4AG-F8 | A2 - VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
41 | Kombinovaná chladnička | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Profesionálna laboratórna chladnička s objemom od 240 - 260L, pre uskladnenie chemikálií (teda musí byť v beziskrovom vyhotovení), regulácia teploty od +1 °C do min. +10 °C, ročná spotreba energie do 300 kWh/rok, Užitočný objem min. 220L, dynamický chladiaci systém. Vrátane dopravy, inštalácie a zaškolenia obsluhy. Záručná doba min. 24 mesiacov Tomu zodpovedá napr.: Liebherr LKexv 2600 Mediline | A2 - VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
42 | Laboratórna chladnička , vysoká | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Profesionálna laboratórna chladnička s objemom min. 600 až 610 L, využiteľný objem min. 420L. Maximálne vonkajšie rozmery: 85x85x210 cm, teplotný rozsah: -2 °C až +16 °C, nastavenie po 0,1 °C, digitálny ukazovateľ s textovým displejom, samozatváracie dvere, optický a akustický alarm, prechodka pre externé čidlo. Ročná spotreba el.energie max. 500 kWh/rok. Vrátane dopravy, inštalácie a zaškolenia personálu. Záručná doba min. 2 roky. Tomu zodpovedá napr.: Liebherr LKPv6520 Mediline | A2 - VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
43 | Laboratórna mraznička skriňová | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Profesionálne zmrazovacie zariadenie pre laboratórne účely, min. Užitočný objem 280 až 290L, celkový objem min. 300 - 320 L, alarm, digitálny ukazovateľ teploty, teplotný rozsah od -9°C do -30°C, samozatváracie dvere, plastové zásuvky. maximálna ročná spotreba el.energie 500 kWh/rok. Vrátane dopravy, inštalácie a zaškolenia obsluhy. Záručná doba min. 2 roky Tomu zodpovedá napr.: Liebherr LGex3410 | A2 - VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
46 | trepačka orbitálna | 1 sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Orbitálna trepačka s digitálnym dotykovým displejom a programovateľnými funkciami. maximálne zaťaženie min. 30kg, orbitálnym pohybom s apmlitúdou 26 mm. Rýchlosť miešania od 15 do min. 300 ot./min. Minimálny rozmer platformy 550 x 400 mm. Vrátane univerzálnej platformy s penou potiahnutými valčekmi (min. 5ks). Tomu zodpovedá napr.: Edmund Bühler, Universal Shaker SM 30 A s Rack System Combifix SM A | A2 - VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
47 | Sušiareň | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | úsporná sušiareň s prirodzeným prúdením vzduchu v nerezovej komore. Vonkajšie opláštenie je celonerezové aby sa povrch ľahko ošetroval. Pripúšťame aj zariadenie s antimikrobiálnym náterom. Vnútorný objem min. 250 - 260 L, nerezová vnútorná komora v bezšpárovom vyhotovení, 2 nerezové police, bočný port s veľkosťou min. 20mm max. 30mm. pre vloženie exteriérového monitorovacieho zariadenia. Zariadenie je vybavené dvojicou displejov pre lepšiu čitateľnosť z diaľky. Teplotný rozsah od +5°C nad teplotou okolia až do +300°C, Súčasťou je kalibračný certifikát pri +160°C a zariadenie je dodávané vrátane opcie RK1026 (riadenej kalibrácie s možnosťou napojenia do LIMS systému, napr. Openlab), dopravy na miesto, inštalácie, umiestnenia a uvedenia do prevádzky zaškolenia personálu a min. 2 ročnej záručnej doby. Tomu zodpovedá napr.: Memmert UN260plus s príslušenstvom | A2 - VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
49 | Laboratórna sušiareň s prirodzenou cirkuláciou vzduchu | 1 sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | úsporná sušiareň s prirodzeným prúdením vzduchu v nerezovej komore. Vonkajšie opláštenie je celonerezové aby sa povrch ľahko ošetroval. Pripúšťame aj zariadenie s antimikrobiálnym náterom. Vnútorný objem min. 740 - 760 L, nerezová vnútorná komora v bezšpárovom vyhotovení, 2 nerezové police, bočný port s veľkosťou min. 20mm max. 30mm. pre vloženie exteriérového monitorovacieho zariadenia. Zariadenie je vybavené dvojicou displejov pre lepšiu čitateľnosť z diaľky. Teplotný rozsah od +5°C nad teplotou okolia až do +300°C, Súčasťou je kalibračný certifikát pri +160°C a zariadenie je dodávané vrátane opcie RK1026 (riadenej kalibrácie s možnosťou napojenia do LIMS systému, napr. Openlab), dopravy na miesto, inštalácie, umiestnenia a uvedenia do prevádzky zaškolenia personálu a min. 2 ročnej záručnej doby. Tomu zodpovedá napr.: Memmert UN750plus s príslušenstvom | A2 - VÚTPHP - Banská Bystrica, Mládežnícka 36
52 | Minicentrifúga, nechladená | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Zariadenie určené na separáciu molekúl na základe centrifugácie -bez chladenia, s rotorom pre 1,5ml skúmavky s min. počtom 18, adaptér pre vysoké rýchlosti, max. rýchlosť min. 14 000 rpm, max. RCF min. 15.000 xg. Maximálne prípustné rozmery sú: 28x24x35 cm a hmotnosť do max. 13 kg. Spotreba do max. 200W Súčasťou dodávky prístroja je aj jeho inštalácia, zaškolenie obsluhy, záručný servis, záručná doba min. 2 roky a cena dopravy musí byť zahrnutá v cene prístroja, Tomu zodpovedá napr. Hermle Z 160M alebo ekvivalent | A2 - VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
55 | Univerzálna výkonná centrifúga pre objem vzorky 100ml, s nastaviteľnými otáčkami do 6300min -1, s výkyvným rotorom, sadov závesov a uzáverov | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Univerzálna výkonná stolová centrifúga s nastaviteľnými otáčkami do min. 17.000 ot./min. a min. RCF 23.500 xg v závislosti na použitom rotore, s časovačom do min. 59 min. s krokom po 10s, následne s časovačom do min. 99 hodín s krokom 1min., Súčasťou musí byť výkyvný rotor so závesmi a adaptérmi pre odstreďovanie pomocou 10-15 mL nádob a 100-200 mL nádob, pri max. rýchlosti 5.000 ot./min. a dosahovanom RCF min. 4.100 xg. Zároveň požadujeme dodať adaptér na 15mL kónické skúmavky typu Falcon s priemorom 17mm. Tomu zodpovedná napr. Hermle Z327 s rotorom 221.71 V20 a príslušenstvom (košíky, adaptéry) | A5 - VÚTPHP - Banská Bystrica, Mládežnícka 36
56 | Laboratórna sušiareň s prirodzenou cirkuláciou vzduchu ,bez ventilátora. Objem cca. od 300 litrov, dvere plné, teplotný rozsah +30°C nad teplotu okolia do +220 °C | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | úsporná sušiareň s prirodzeným prúdením vzduchu v nerezovej komore. Vonkajšie opláštenie je celonerezové aby sa povrch ľahko ošetroval. Pripúšťame aj zariadenie s antimikrobiálnym náterom. Vnútorný objem min. 250 - 260 L, nerezová vnútorná komora v bezšpárovom vyhotovení, 2 nerezové police, bočný port s veľkosťou min. 20mm max. 30mm. pre vloženie exteriérového monitorovacieho zariadenia. Zariadenie je vybavené dvojicou displejov pre lepšiu čitateľnosť z diaľky. Teplotný rozsah od +5°C nad teplotou okolia až do +300°C, Súčasťou je kalibračný certifikát pri +160°C a zariadenie je dodávané vrátane opcie RK1026 (riadenej kalibrácie s možnosťou napojenia do LIMS systému, napr. Openlab), dopravy na miesto, inštalácie, umiestnenia a uvedenia do prevádzky zaškolenia personálu a min. 2 ročnej záručnej doby. Tomu zodpovedá napr.: Memmert UN260plus s príslušenstvom | A5 - VÚTPHP - Banská Bystrica, Mládežnícka 36
59 | Sušiareň s nútenou cirkuláciou vzduchu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Zariadenie určené na sterilizovanie nástrojov a materiálu, sterilizátor teplovzdušný s nútenou cirkuláciou vzduchu, objem cca 100 až 110 L, nerezová vnútorná komora v bezšpárovom vyhotovení, 2 nerezové police, bočný port s veľkosťou min. 20mm max. 30mm. pre vloženie exteriérového monitorovacieho zariadenia. Zariadenie je vybavené dvojicou displejov pre lepšiu čitateľnosť z dialky a musí umožňovať odložený štart odpočítavania po dosiahnutí nastavenej teploty (teda funkciu SetpointWAIT alebo alternatíva). Teplotný rozsah od +10°C nad teplotou okolia až do +300°C, Súčasťou je kalibračný certifikát pri +160°C a zariadenie je dodávané vrátane opcie RK1026 (riadenej kalibrácie s možnosťou napojenia do LIMS systému, napr. Openlab), dopravy na miesto, inštalácie, umiestnenia a uvedenia do prevádzky zaškolenia personálu a min. 2 ročnej záručnej doby. Tomu zodpovedá napr.: Memmert UF260plus s príslušenstvom | A5 - VÚŽV výživa - Lužianky, Hlohovecká 2
72 | Laminárny box s vertikálnym prúdením | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Labinárny box triedy II v súlade s EN 12469 Biohazard, vertikálne prúdenie vzduch, HEPA alebo ULPA filter s účinnosťou min. 99,999% pre častice 0,3 um, UV lampa, pracovná plocha z nerezovej ocele (nedelená), vrátane predfiltra, steny z nerezovej ocele, Maximálne vnútorné rozmery (v mm): š 1230, h 590, v 660, pričom celková šírka zariadenia nesmie presiahnuť 134 cm. Požadujeme dodať aj výškovo nastaviteľný stojan s min. výškou 820 mm. Vrátane dopravy, inštalácie, zaškolenia obsluhy a záručnou dobou 24 mesiacov. Tomu zodpovedá napr. ESCO AC2-4E8 s príslušenstvom | A5 - VÚŽV včelári - Liptovský Hrádok, Gašperíkova 599
74 | Muflová pec | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Zariadenie v dvojplášťovom vyhotovení, s vonkajším nerezovým plášťom Nastaviteľná do teploty min. 1100°C objem min. 9 litrov mikroprocesorové riadenie s grafickým digitálnym displejom s presnosťou regulácie pod 3 °C nastavenie teploty, resp. času v krokoch po 1 °C, resp. 1 min ohrev min. z 2 strán keramickými ohrevnými doskami s integrovaným ohrevným drôtom chráneným pred spaľovaným materiálom, Vrátane dopravy, inštalácie, zaškolenia obsluhy a záručnou dobou min. 24 mesiacov Tomu zodpovedá napr. Nabertherm model L/9/11 B510 | A5 - VÚŽV včelári - Liptovský Hrádok, Gašperíkova 599
Laboratórne prístroje a zariadenia
1 | Chladnička na vzorky | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Profesionálna chladnička s plnými dverami celkovým objemom 360 L až 410 L, objem chladiacej časti od 330 L do 360 L s dynamickou reguláciou, spotreba el.energie max. 350 kWh/rok, teplotný rozsah min. +3°C až + 10°C, max. vonkajšie rozmery 65x65x210 Tomu zodpovedá napr.: Liebherr LKv 3910 MediLine | A1 - VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
2 | Sonda k pH metru | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | Plastová pH elektróda s teplotným čidlom, 201T DIN, kábel 1m, Konc. BCN + plug, merací rozsah 0-14 pH, prevádzková teplota 0 - 60°C, elektrolyt - gél, kompatibilná s pH metrom "XS pH8", min. 2 ročnej záručnej doby. Tomu zodpovedá napr.: LLG Labware 6.263 602 | A2 - VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
3 | Truhlicová mraznička | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | truhlicová mraznička, otváranie z vrchu, objem mraziacej časti min. 300 L (max. 360L), teplotný rozsah min. -15°C až -25 °C , spotreba max. 290 kWh/rok, vrátane dopravy na miesto, inštalácie, umiestnenia a uvedenia do prevádzky zaškolenia personálu, min. 2 ročnej záručnej doby. Tomu zodpovedá napr.: Liebherr CFf 2080 Pure | A2 - VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
4 | vortex | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | Digitálny vortex na krátkodobé miešanie a trepanie vzorky. Regulovateľné otáčky v rozsahu od 400 do min. 4200 rpm, Orbitálne miešanie s amplitúdou 4mm, nastaviteľný časovač od 1 min. Do 999 min. Súčasťou musí byť univerzálny nadstavec pre kónické banky. Vrátane dopravy, inštalácie a zaškolenia obsluhy. Záruka min. 24 mesiacov. Tomu zodpovedá napr.: LLG-uni TEXER4 | A2 - VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
5 | Stolový pH meter s elektródou | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | Jednoduchý laboratorny stolný pH/mV-meter (DIN - koncovky) pre rutiné merania, pH elektróda je súčasťou zariadenia a slúži na meranie pH v rozsahu -2.000 … 19.999 ±0.005 pH vrátane príslušenstva: pH pufor 4, 7, 10 , uchovávací roztok KCl, stojan na elektródy, sieťový adaptér. Prístroj zároveň s pH meria aj teplotu roztoku. Reprodukovateľné meranie vďaka aktívnej automatickej AutoRead funkcii s rozoznaním rovnovážneho stavu a hodnôt. Nevyhnutné zobrazovanie na displeji, štartovací set kalibračných roztokov, min. 2 ročnej záručnej doby. Tomu zodpovedá napr. WTW pH7110 set2 | A2 - VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
6 | Magnetické miešadlo | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Magnetické miešadlo s ohrevom, digitálne nastavenie teploty v rozsahu od teploty okolia do min. +540°C, digitálne nastavenie otáčok v rozsahu od 100 do min. 1500 ot./min., chemicky odolná ohrevná doska s rozmermi min. 180x180 mm. súčasťou setu je aj externé teplotné čidlo typu Pt1000 pre presné nastavenie a monitorovanie teploty miešaného roztoku, Max. výkon: 1000 W. Vrátane dopravy, inštalácie, zaškolenia personálu a min. 2 ročnej záručnej doby. Tomu zodpovedá napr.: LLG-uniSTIRRER 7 | A2 - VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
7 | Elektroforetická aparatúra | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Horizontálny systém pre elektroforetickú separáciu fragmentov DNA, rozmery gélov min. 25 x 15 a 25 x 20 a 25 x 30cm, objem pufru 1400 mL. Zariadenie pozostáva z: Vaničky, 3 ks lodičiek kompatibilné s gélami rozmerov uvedenými vyššie, elektrickými káblami, hrebeňmi pre min. 25 vzoriek, krytu. Vrátane dopravy, inštalácie, zaškolenia obsluhy a min. 2 ročnej záručnej doby. Tomu zodpovedá napr.: Cleaver Scientific, MSSCREENTRIO | A2 - VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
9 | Prenosný pH meter | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Terénny jednokanálový digitálny pH meter umožňujúci meranie pH, mV a rozpusteného kyslíka (podľa typu digitálnej elektródy). Rozsah pH: -2,000 … +19,999; rozlíšenie pre pH 0,001 a presnosť ±0,005, zariadenie automaticky uchováva min. 500 meraní, zariadenie je v prevedení min. IP67 (odolné voči vode a prachu), vrátane digitálnej pH elektródy s teplotnou kompenzáciou. Obsahom balenia je pH meter, digitálna pH elektróda, pH pufre s hodnotami 4 a 7, KCl uchovávací roztok. Vrátane dopravy, inštalácie, zaškolenia obsluhy a min. 2 ročnej záručnej doby. Tomu zodpovedá napr.: WTW Multi 3510 IDS | A2 - VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
11 | Sušiareň s riadenou cirkuláciou z nerezovej ocele | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | úsporná sušiareň s núteným prúdením vzduchu v nerezovej komore. Vonkajšie opláštenie je celonerezové aby sa povrch ľahko ošetroval. Pripúšťame aj zariadenie s antimikrobiálnym náterom. Vnútorný objem min. 440 - 460 L, nerezová vnútorná komora v bezšpárovom vyhotovení, 2 nerezové police, bočný port s veľkosťou min. 20mm max. 30mm. pre vloženie exteriérového monitorovacieho zariadenia. Zariadenie je vybavené dvojicou displejov pre lepšiu čitateľnosť z diaľky. Teplotný rozsah od +10°C nad teplotou okolia až do +300°C, Súčasťou je kalibračný certifikát pri +160°C a zariadenie je dodávané vrátane opcie RK1026 (riadenej kalibrácie s možnosťou napojenia do LIMS systému, napr. Openlab), dopravy na miesto, inštalácie, umiestnenia a uvedenia do prevádzky zaškolenia personálu a min. 2 ročnej záručnej doby. Tomu zodpovedá napr.: Memmert UF450plus s príslušenstvom | A2 - VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
13 | Presné Váhy | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Váhy s podsvieteným displejom s výškou znakov min. 15 mm, váživosťou min. 4100 g, odčítateľnosť 0,01g, linearita 0,02g, minimálna navážka 0,5g, rozmer vážiacej dosky min. 200x200 mm, interná kalibrácia, metrologicky overiteľné od 0,1g, interný akumulátorový blok s dobou prevádzky min. 30 h, ochranný kryt. Váha musí umožňovať percentuálne váženie a počítanie kusov. Vrátane dopravy, inštalácie, zaškolenia obsluhy a min. 2 ročnej záručnej doby. Tomu zodpovedá napr.: Kern PEJ 4200-2M | A2 - VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
14 | Profesionálna chladnička | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Profesionálna chladnička s plnými dverami, celkovým objemom 580 L až 590 L, objem chladiacej časti od 540 L do 560 L s dynamickou reguláciou teploty, spotreba el.energie max. 450 kWh/rok, teplotný rozsah min. +3°C až + 10°C, max. vonkajšie rozmery 76x76x210 Tomu zodpovedá napr.: Liebherr LKv 5710 MediLine | A2 - VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
15 | Profesionálna chladnička | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Profesionálna laboratórna chladnička s užitočným objemom min. 330L, digitálny ukazovateľ teploty, presklenné dvere, LED osvetlenie, s nútenou cirkuláciou vzduchu, teplotný rozsah v chladiacej časti: +3°C až +10°C, spotreba el.energie max. 480 kWh/rok. Vrátane dopravy, inštalácie, zaškolenia obsluhy a min. 2 ročnej záručnej doby. Tomu zodpovedá napr. Liebherr LKv3913 Mediline | A2 - VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
16 | Stojan na uloženie petriho misiek do laboratórnej úmyvačky | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | Požadujeme dodať originálne príslušenstvo do umývacieho a dezinfekčného automatu zn. Miele, stojan na uloženie petriho misiek s kat.č. E118. Vrátane dopravy a odskúšania funkčnosti (kompatibility) náhradného dielu. Trváme na dodaní originálneho dielu zn. Miele z dôvodu existujúceho laboratórneho vybavenia. Záruka na príslušenstvo min. 2 roky. Tomu zodpovedá: E118 | A2 - VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
Celková hodnota predmetu zákazky: | [5 empty] | 0 | 0
Predložením cenovej ponuky potvrdzujem, že ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

## časť 2_SmartFarm-prenosné príst
Vzorový formulár č. 1.02
CENOVÁ PONUKA1
Obchodné meno, sídlo:
Kontakt:
Dátum vypracovania ponuky:
Predmet zákazky: Laboratórna infraštruktúra, prístroje a zariadenia_III. - projekt SmartFarm - prenosné prístroje na rastliny
P.č. | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH | Opis položky (minimálne požadované parametre) | Miesto dodania | Uviesť názov tovaru, výrobcu, príp. typ ponúkaného tovaru; Poznámka2
Laboratórna infraštruktúra
10 | Prenosný fluorometer na rastliny | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Ručný, prenosný prístroj pre nedeštruktívne, rýchle a presné stanovenie fotosyntetických parametrov v poľných podmienkach. Vonkajšia konštrukcia prístroja je robustná a prispôsobená na použitie v poľných podmienkach. Rozmery maximálne 16x8x4 cm. Nízka hmotnosť, maximálne 400 gramov. Napájanie: nabíjateľná Li-ion batéria. Indikátor nízkeho napätia batérie. Komunikácia s PC prostredníctvom USB. Prístroj obsahuje senzor pre detekciu fotosynteticky aktívneho žiarenia (PAR) v spektre minimálneho rozsahu 450-650 nm. Merané, resp. vypočítané parametre v rozsahu PAR, F0, FT, FM, FM´, QY, OJIP, NPQ. Súčasťou je softvér na prácu s nameranými údajmi. Príslušenstvo: 2x rekalibrácia PAR senzora, USB kábel, 80ks klipov pre fluorometer, manuál. Súčasťou dodávky je doprava, 2 r. záruka. Tomu zodpovedá napr. PAR-FluorPen FP 110/D od fi. PSI alebo ekvivalent | A1 - VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
11 | Prenosný spektrometer na rastliny | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Prenosný, ručný prístroj na rýchlu a nedeštruktívnu spektrometrickú analýzu rastlinného materiálu v poľných podmienkach. Dizajn je prispôsobený na použitie v poľných podmienkach. Rozmery nepresahujú 17x8x5cm a hmotnosť je max. 500 gramov. Prístroj má integrovaný zdroj svetla s minimálnym rozsahom 400-900nm a detektor odpovede s rozsahom minimálne 400-790nm. Dotykový displej s možnosťou rýchlej vizualizácie nameraných údajov v podobe grafov resp. datasetov. Automatický výpočet základných vegetačných indexov (minimálne však NDVI, PRI). Integrovaný GPS modul. Napájanie: nabíjateľná batéria. Kapacita pamäte v objeme aspon 6000 meraní ukladanie nameraných údajov do pamäte zariadenia. Komunikácia s PC prostredníctvom USB. Súčasťou dodávky je doprava, 2 r. záruka Tomu zodpovedá napr. PolyPen RP 410/UVIS od fi. PSI alebo ekvivalent | A1 - VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
14 | Analyzátor tepelnej stability rastlinného materiálu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Laboratórny prístroj , ktorý umožňuje rýchlu a presnú analýzu tepelnej stability rastlinného materiálu; vrátane vizualizačného a kontrolného softvéru. Pracuje na princípe súbežného merania zmeny vodivosti obsahu pracovnej komôrky a zmeny v fluorescencie chlorofylu vzorky za kontinuálneho zohrievania testovaného materiálu vo vodnom kúpeli. Obsahuje zdroj svetla vlnovej dĺžky 460nm. Minimálny rozsah zohrievania vzorky 20-60°C, možnosť nastavenia rýchlosti zohrievania vzorky. Minimálny objem pracovnej kôrky na vzorku je 5,0ml a minimálna veľkosť testovanej vzorky 0,5x1,0 cm. Požadujeme rozlíšenie teploty na úrovni 0,01°C a rozlíšenie vodivosti 0,01 mikroS. Hmotnosť prístroja je maximálne 4 kg. Zdroj napájania je el. sieť. Nevyhnutné príslušenstvo zahŕňa set kyviet min. 10 ks, senzor vodivosti a magnetické miešadlo. Tomu zodpovedá napr. PlanTherm PT 100 alebo ekvivalent | A1 - VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
Celková hodnota predmetu zákazky: | [5 empty] | 0 | 0
Predložením cenovej ponuky potvrdzujem, že ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
1 Predkladateľ cenovej ponuky vypĺňa údaje do bielych polí
2 Predkladateľ cenovej ponuky do poznámky uvedie odlišné, príp. doplňujúce parametre z opisu položky alebo ďaľšie doplňujúce informácie a skutočnosti

## časť 3_SUPOKLIPY185-ručné prís
Vzorový formulár č. 1.02
CENOVÁ PONUKA1
Obchodné meno, sídlo:
Kontakt:
Dátum vypracovania ponuky:
Predmet zákazky: Laboratórna infraštruktúra, prístroje a zariadenia_III - projekt SUPOKLIP -ručné prístroje
P.č. | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH | Opis položky (minimálne požadované parametre) | Miesto dodania | Uviesť názov tovaru, výrobcu, príp. typ ponúkaného tovaru; Poznámka2
Laboratórna infraštruktúra
1 | Ručný fluorometer | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Ručný, prenosný prístroj pre nedeštruktívne, rýchle a presné stanovenie fotosyntetických parametrov rastlín. Minimálna špecifikácia: prístroj je prispôsobený na použitie s odpojiteľnými listovými klipmi, ktoré umožňujú adaptáciu rastlinného materiálu na tmu; prístroj obsahuje senzor pre detekciu fotosynteticky aktívneho žiarenia (par) v spektre minimálneho rozsahu 450-650 nm; merané, resp. vypočítané parametre v rozsahu PAR, FT, QY, OJIP, NPQ; vonkajšia konštrukcia prístroja je robustná a prispôsobená na použitie v poľných podmienkach; rozmery: maximálne 16x8x4 cm; nízka hmotnosť: max. 400 gramov; napájanie: nabíjateľná batéria typu Li-ion, indikátor nízkeho napätia batérie; interná pamäť; komunikácia s pc prostredníctvom USB rozhrania; požadované príslušenstvo: 1x rekalibrácia PAR senzora, USB kábel, 70 kusov listových klipov ľahko pripojiteľných k meracej jednotke. Doprava tovaru, inštalácia a zaškolenie personálu sú súčasťou ceny tovaru. Tomu zodpovedá napr. PAR-FluorPen FP 110/D od fi. PSI alebo ekvivalent | VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122 |  | inštalácia a zaškolenie personálu
2 | Ručný spektrometer | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Prenosný, ručný prístroj na rýchlu a nedeštruktívnu spektrometrickú analýzu rastlinného materiálu v poľných podmienkach. Minimálna špecifikácia: dizajn je prispôsobený na použitie v poľných podmienkach; rozmery nepresahujú 17x8x5cm a hmotnosť je max. 500 gramov; prístroj má integrovaný zdroj svetla s minimálnym rozsahom 400-1000nm a detektor odpovede s rozsahom minimálne 400-790nm; dotykový displej s možnosťou rýchlej vizualizácie nameraných údajov v podobe grafov resp. datasetov; automatický výpočet základných vegetačných indexov (minimálne však NDVI a PRI); integrovaný GPS modul; napájanie: nabíjateľná batéria typu Li-ion; kapacita pamäte v objeme min. 6000 meraní ukladanie nameraných údajov do pamäte zariadenia; komunikácia s PC prostredníctvom USB rozhrania. Doprava tovaru, inštalácia a zaškolenie personálu sú súčasťou ceny tovaru. Tomu zodpovedá napr. PolyPen RP 410/UVIS od fi. PSI alebo ekvivalent | VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122 |  | inštalácia a zaškolenie personálu
Celková hodnota predmetu zákazky: | [5 empty] | 0 | 0
Predložením cenovej ponuky potvrdzujem, že ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
1 Predkladateľ cenovej ponuky vypĺňa údaje do bielych polí
2 Predkladateľ cenovej ponuky do poznámky uvedie odlišné, príp. doplňujúce parametre z opisu položky alebo ďaľšie doplňujúce informácie a skutočnosti

## časť 4_SmartFarm-zrecia komora
Vzorový formulár č. 1.02
CENOVÁ PONUKA1
Obchodné meno, sídlo:
Kontakt:
Dátum vypracovania ponuky:
Predmet zákazky: Laboratórna infraštruktúra, prístroje a zariadenia_III - projekt SmartFarm - zriecia komora
P.č. | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH | Opis položky (minimálne požadované parametre) | Miesto dodania | Uviesť názov tovaru, výrobcu, príp. typ ponúkaného tovaru; Poznámka2
Laboratórna infraštruktúra
67 | Zrecia komora na dozrievanie a skladovanie hovädzieho mäsa | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Kapacita 100kg mäsa na vyzrievanie. Izolačné sklo dvere - UV ochrana . Elektronický regulátor v krokoch po 0,1°C od 0°C do +30°C - elektronický regulátor vlhkosti od 40% do 90%. - optimálne prúdenie vzduchu, filter s aktívnym uhlím a sterilizácia. Rozmrazovanie automatické. Optický a akustický ALARM. Uzamykateľné dvere. Maximálne zaťaženie - 2-3 hovädzie štvrte až do dĺžky 1,2m. Maximálna nosnosť - 100kg (vo vise). Maximálne množstvo políc - 5 kusov - max 20kg na policu. Brutto úžitkový objem: min. 435 Litrov, Rozmery: vnútorné: výška min. 1371 mm | A5 - VÚŽV OSCH - Lužianky, Hlohovecká 2
Celková hodnota predmetu zákazky: | [5 empty] | 0 | 0
Predložením cenovej ponuky potvrdzujem, že ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
1 Predkladateľ cenovej ponuky vypĺňa údaje do bielych polí
2 Predkladateľ cenovej ponuky do poznámky uvedie odlišné, príp. doplňujúce parametre z opisu položky alebo ďaľšie doplňujúce informácie a skutočnosti

## časť 5_SmartFarm W112 - údiareň
Vzorový formulár č. 1.02
CENOVÁ PONUKA1
Obchodné meno, sídlo:
Kontakt:
Dátum vypracovania ponuky:
Predmet zákazky: Laboratórna infraštruktúra, prístroje a zariadenia_III. - projekt SmartFarm - údiareň
P.č. | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH | Opis položky (minimálne požadované parametre) | Miesto dodania | Uviesť názov tovaru, výrobcu, príp. typ ponúkaného tovaru; Poznámka2
1 | Údiarenská komora - plynová | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Údiarenská komora - plynová, cena stanovená na základe prieskumu trhu, minimálne technické parametre: uvedené v dokumentácii k VO: Údiarenská komora – plynová - - určená pre priemyselnú i remeselnú výrobu údenín - umožňuje automatické tepelné opracovanie údenárskych výrobkov cervenaním, prehrievaním, sušením, údením a varením bez ďalšej manipulácie - vhodná pre opracovanie všetkých druhov údenárskych výrobkov (napr. párky, klobásy, špekáčiky, salámy, mäso, hydina, ryby, syry a iné) - je určená pre údenie výrobkov v prírodnom i umelom čreve - v prevedení s chladením umožňuje údenie studeným dymom - technologický proces tepelného opracovania je ovládaný mikroprocesorovou riadiacou jednotkou podľa zvoleného programu - všetky časti údenárskej komory vyrobené z nehrdzavejúcej chrómovej ocele - klapky potrubia sú automaticky ovládané pneumatickými valcami na základe prebiehajúceho programu Počet vozíkov: 1 - Veľkosť vozíka: 0,9x0,9x1,5 Šírka (mm): 1470 resp. (mm): 1970, Hĺbka (mm): 1135 resp. (mm): 1245, Výška (mm): 2140 resp. (mm): 2505, Spotreba zemn.plynu (m3/h): 1,7, Potrubie zem.plyn(DN): 20(3/4), Spotreba svitiplynu (m3/h): 6,2, Potrubie svitiplynu (DN): 25(1), Príkon (kW): 4,5, Prúd (A): 7, Hlavný prívod (mm2): 5x2,5, Tlak vody p(bar): min.4, Prívodné potrubie (DN): 20(3/4), Tlak vzduchu (bar): min.5, Spotreba drte (cca Q): 0,2 - 0,25, Spotreba drte (cyklus): 2,5 - 3,3, Produkt. za 8 hod.: 370 - 500, Zataženie (kg/m2): 570, Hmotnost (kg): 890 Odťahové potrubie - Priemer 150 (UKM 1501, 1701, 2001) - 1bm, Odťahové potrubie spalín - Priemer 130 (UKM 1501, 1701, 2001) – 1 bm, Odťahové potrubie - Strieška so spojkou - priemer 150 – 1 bm, Odťahové potrubie - Spojka vrátane skrutiek - priemer 150 – 1 bm, Vozík do udiarne Rozmer: 850 x 1000 x 1890 mm, Kapacita: 6 poschodí š=850mm 1ks | A5 - VÚŽV OSCH - Lužianky, Hlohovecká 2
Celková hodnota predmetu zákazky: | [5 empty] | 0 | 0
Predložením cenovej ponuky potvrdzujem, že ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
1 Predkladateľ cenovej ponuky vypĺňa údaje do bielych polí
2 Predkladateľ cenovej ponuky do poznámky uvedie odlišné, príp. doplňujúce parametre z opisu položky alebo ďaľšie doplňujúce informácie a skutočnosti

## časť 6_mimoprojektové
Vzorový formulár č. 1.02
CENOVÁ PONUKA1
Obchodné meno, sídlo:
Kontakt:
Dátum vypracovania ponuky:
Predmet zákazky: Laboratórna infraštruktúra, prístroje a zariadenia_III. - mimoprojektové
P.č. | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH | Opis položky | Miesto dodania | Uviesť názov tovaru, výrobcu, príp. typ ponúkaného tovaru; Poznámka2
4 | Plameňový fotometer | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Plameňový fotometer s manuálnym nastavením a prepínaním filtrov, s digitálnym displejom a s bezpečnostnou poistkou pre kvantitatívnu analýzu alkalických kovov – Sodík, Draslík a Vápnik Plameňový fotometer s manuálnym nastavením a prepínaním filtrov, s digitálnym displejom a s bezpečnostnou poistkou pre plameň.Merací rozsah 0 – 199 ppm, detekčný limit Na/K < 0.20 ppm, Ca < 0.15 ppm, linearita : lepšie ako 2% z koncentrácie 3 ppm Na/ K, sodíkový filter, kalibračný štandard 1000ppm Sodium, kalibračný štandard 1000ppm Kalium, kalibračný štandard 1000ppm Calcium, zmesný štandard 160mmol/l Sodium, 80mmol/l Kalium, čistiaci roztok 1 liter.Sada príslušenstva: zdroj čistého stlčeného vzduchu -vzduchový kompresor- (230V) (50/60 Hz) s lapačom vlhkosti, redukčný ventil pre propán bután (2 stupňový nastaviteľný ventil), náhradný rozprašovač, zapaľovacia sviečka, zmiešavacia komora a sada náhradných dielov. Súčasťou dodávky a ceny predmetu zákazky je: inštalácia zariadení – rozbalenie, montáž, uvedenie do prevádzky, odskúšanie, protokolárne odovzdanie zodpovednej osobe určenej obstarávateľom; zaškolenie obsluhy – manuál v slovenskom alebo českom jazyku, protokolárne zaškolenie obsluhy určenej obstarávateľom; dopravné – do miesta dodania predmetu zákazky, vyloženie do laboratórnych priestorov určených obstarávateľom, záručný a pozáručný servis. Tomu zodpovedá napr. Plameňový fotometer Sherwood Scientific alebo Jenway PFP 7 Plameňový fotometer alebo ekvivalent | VÚTPHP - Banská Bystrica, Mládežnícka 36
5 | UV-VIS Spektrofotometer | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | vlnový rozsah 190 - 1.000 nm, šírka štrbiny 2 nm - rozlíšenie vlnovej dĺžky 0,1 nm, presnosť nastavenia +/- 0,5 nm - fotometrický rozsah : - 0,3 až 3,0 A, - fotometrická presnosť 0,5 % - rozptyl svetla menej ako 0,1 % (220, 360 nm) - šum lepši ako ±0.002 A/h pri 500 nm - cena vrátane dopravy a zaškolenia, záručný a pozáručný servis | VÚŽV - Lužianky, Hlohovecká 2
6 | Digitálna byreta (50 mL) + zásobná fľaša | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | odmerný roztok nasávaný do presne kalibrovaného odmerného valca, odkiaľ sa vedie k ústiu byrety - trieda presnosti A (DIN EN ISO 385) - okienko k vizuálnej kontrole bubliniek - nastaviteľná poloha titračnej špičky - rozlíšenie digitálneho displeja: pri dávkovaní do 20 ml - 0,002 ml; nad 20 ml - 0,01 ml - možnosť automatického vypnutia byrety v nečinnosti - ventil slúžiaci k ľahkému odvzdušneniu systému bez straty činidla - cena vrátane dopravy, zaškolenia a zárušného a pozáručného servisu | VÚŽV - Lužianky, Hlohovecká 2
11 | Inkubátor | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Min. 6-komorový zhora otváraný inkubátor na kultiváciu embryí s možnosťou nastavenia teploty pre každú komoru zvlášť. S možnosťou pripojenia zvlášť zdroja CO2 a N2 (s integrovaným zmiešavačom) a nastavenia obsahu CO2 v rozsahu 2-10% a kyslíka 5-20%. Vrátane zaškolenia, záručného a pozáručného servisu.Tomu zodpovedá napr. ESCO MIRI multiroom incubator kat no. MRI-6A10-8 alebo ekvivalent | VÚŽV - Lužianky, Hlohovecká 2
12 | Inkubátor | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Nerezové prevedenie inkubátora s termostatickou citlivosťou 0,1°C a reguláciou ventilácie a cirkulácie vzduchu. Objem cca 110 l. Vrátane zaškolenia, záručného a pozáručného servisu | VÚŽV - Lužianky, Hlohovecká 2
Celková hodnota predmetu zákazky: | [5 empty] | 0 | 0
Predložením cenovej ponuky potvrdzujem, že ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
1 Predkladateľ cenovej ponuky vypĺňa údaje do bielych polí
2 Predkladateľ cenovej ponuky do poznámky uvedie odlišné, príp. doplňujúce parametre z opisu položky alebo ďaľšie doplňujúce informácie a skutočnosti

## časť 7_IDARPO X831
Vzorový formulár č. 1.02
CENOVÁ PONUKA1
Obchodné meno, sídlo:
Kontakt:
Dátum vypracovania ponuky:
Predmet zákazky: Laboratórna infraštruktúra, prístroje a zariadenia III. - časť projekt IDARPO
P.č. | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH | Opis položky | Miesto dodania | Uviesť názov tovaru, výrobcu, príp. typ ponúkaného tovaru; Poznámka2
Laboratórna infraštruktúra
1 | Chladená centrifúga s vymeniteľnými rotormi | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | .-umožňuje vykonávať prakticky všetky úlohy odstreďovania vrátane platní, krvných skúmaviek, bunkových kultúr, mikrolitrov a cytológie - Otáčky: nastaviteľné až do 16.000 rpm - min. 18.000rpm - Nastavenie teplôt: v rozsahu -20°C až +40 °C - Rotory: uhlový 24x1,5/2ml , výkyvný pre 15 a 50ml skúmavky a výkyvný pre platničky - Programy: aspoň 90 programov - Displej: Podsvietený LCD - Kapacita max: 4 x 200 ml or 6 x 94 ml - MAX. RCF: 24,900 -záves- 4x -viečko- 4x -adaptér na 15ml falcon skúmavky- 4x -adaptér na 50ml falcon skúmavky- 4x -adaptér na 1,5ml/2,0ml falcon skúmavky-4x -záves na PCR platničky-2x -adaptér na PCR platničky/stripy- 2x - doprava tovaru, inštalácia a zaškolenie personálu sú súčasťou ceny tovaru. Tomu zodpovedá napr. UNIVERSAL 320R, Benchtop centrifuge 220V alebo ekvivalent | VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
2 | Inkubovaná trepačka s možnosťou chladenia | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | .- Typ pohybu: s krúživým pohybom – orbitálny, priemer 19 mm - Zaťažiteľnosť: max. 16 kg - 4,3-palcový dotykový panel LCD - Teplotný rozsah: od 4 °C pod úrovňou teploty okolia do 60 °C - Rýchlosť otáčok: od 30 – do min. 400 rpm - prevádzka s vysokou rýchlosťou pretrepávania až 600 ot./min. - Časovač až min. 9900 9999 minút v režime riadenia pevnej hodnoty - Objem min. 60 69 L - Teplota okolia (° C) 5-25 - Teplotný rozsah (° C) 4-60 - Teplotná presnosť (° C) 0,1 - Rovnomernosť teploty (° C) ± 1 ° C pri 37 ° C - Časovač 1 až 9999 minút - min. vnútorné rozmery (mm): 490x470x335 - Pre banky: 50ml 100ml 250ml 500ml 750ml 1000ml 2000ml P8010 P8012 - Vnútorná komora a podnos z vysoko kvalitnej elektro leštenej nehrdzavejúcej ocele - Protišmyková podložka na celú pracovnú plochu - doprava tovaru, inštalácia a zaškolenie personálu sú súčasťou ceny tovaru. Tomu zodpovedá napr. Premium Orbital Shaking Incubator 4-60, 30-400rpm Labwit + Sticky mat alebo ekvivalent | VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
3 | ThermoMixér | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | .-Miešanie, ohrievanie a chladenie v jednom zariadení pre vysokú flexibilitu -Všetky bežné formáty skúmaviek a platní v rozsahu objemov od 5 µL do 50 ml Rozsah rýchlosti miešania (min -1 ): 300 - max. 3000 - Obežná dráha miešania: 3 mm - Presnosť inkubácie (° C): od 15 ° C do 100 ° C - Nastavenia teploty: 1 °C / 100 °C - Presnosť teploty: Max. ±0.5 °C pri 20 – 45 °C - Časovač: 15 5 s až 99:30 h, alebo kontinuálne - Rýchlosť ohrevu (° C / min): <6 max. 7 - Rýchlosť chladenia (° C / min): 2,5 medzi 100 ° C a okolím - Rozhranie: USB - Napájací zdroj: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz - Max. spotreba: 200 W - doprava tovaru, inštalácia a zaškolenie personálu sú súčasťou ceny tovaru. Tomu zodpovedá napr. Eppendorf ThermoMixer® C, základné zariadenie bez termobloku, 220 – 240 V/50 – 60 Hz, + termoblok pre 24 reakčných nádob 1,5 ml; 2,0 ml a platničky PCR 96 alebo ekvivalent | VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
4 | Sušiareň s núteným prúdením vzduchu v komore | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | .- Celkový objem: min. 250 l - Teplota: v min. rozsahu teplota okolia +20°C do 300°C - Časovač: digitálne nastavenie času od 1 minúty do 99 dní - Displej: SingleDISPLAY. Adaptívny multifunkčný digitálny PID mikroprocesorový ovládač s TFT farebným displejom s vysokým rozlíšením - Nastaviteľné parametre: teplota, rýchlosť ventilátora, poloha vzduchovej klapky, čas programu, časové pásma, letná / zimná - Funkcia: spustenie sušenia až po dosiahnutí požadovanej teploty - Ventilátor: nútená cirkulácia vzduchu tichou vzduchovou turbínou, nastaviteľná v 10% krokoch - Vetranie: odvzdušnenie s klapkou obmedzovača - Napájanie: 220-240 230 V, 50/60 Hz - Max. počet vnútorných priestorov: 9 - Počet políc k sušiarni s nosnosťou do 30 kg – celkovo 3 ks - doprava tovaru, inštalácia a zaškolenie personálu sú súčasťou ceny tovaru. Tomu zodpovedá napr. Sušiareň s núteným prúdením vzduchu UF260, 260L Memmert alebo ekvivalent | VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
5 | Fotodokumentačné zariadenie | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | .- Fotodokumentačné zariadenie na dokumentáciu a analýzu gélov pre fluorescenčné aplikácie - Snímanie: digitálny fotoaparát CCD s vysokým rozlíšením s manuálnym zoomom 6,5 - 39 (f / 1,4) - Dynamicky rozsah: 3,6-4,8 - Rozlíšenie: min. 5 Mpx - Vrátane prevodníka modrého svetla -Epi biele svetlo: Zahrnuté -Ukladanie obrázkov: SGD, BMP, TIFF a JPEG - Hĺbka obrázka: 12/16 bit - Pozorovacie pole: 20 x 20 cm - Softvér: na snímanie a vyhodnotenie obrázkov - Príslušenstvo: Slim UV transilluminator 20 x 20cm – 1 ks - doprava tovaru, inštalácia a zaškolenie personálu sú súčasťou ceny tovaru. Tomu zodpovedá napr. gelLITE Gel Documentation System (GELLITEPARENT GELLITEPROSAFE), Cleaver Scientific Ltd alebo ekvivalent | VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
6 | Systém sekvenčnej gelovej elektroforézy | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | .- Vertikálna elektroforetická zostava určená na analýzu polyakrylamidových gélov oligo- a polynukleotidov, na sekvenáciu nukleových kyselín, genotypizáciu a štúdium polymorfizmov - elektroforetická komora - odnímateľný zásobník na tlmivý roztok - prípojné káble - hrebeň na 48 vzoriek: s hrúbkou 0,35 mm - 2x - hrebeň na 96 vzoriek: s hrúbkou 0,35 mm - 1x - spacer set: s hrúbkou 0,35mm - 2x - 1 pár skiel -1 pár skiel- vrúbkované - Sada snímača ohrievača ventilátora pre vertikálnu jednotku veľkého formátu - povrchový ukazovateľ teploty - tesniacu pásku - Rozmery gélu (Š x V): 33,0 cm × 45 cm - doprava tovaru, inštalácia a zaškolenie personálu sú súčasťou ceny tovaru. Tomu zodpovedá napr. Vertikálny elektroforetický systém, Veľkoformátové vertikálne jednotky, Sekvenčná jednotka DNA, šírka 33 cm + príslušenstvo alebo ekvivalent | VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
Laboratórne prístroje a zariadenia
1 | Suché vákuové čerpadlo | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Suché vákuové čerpadlo s PTFE hlavicou, perfluoroelastomérnymi ventilmi, chemicky odolný, bez oleja - Konečné celkové vákuum bez plynového predradníka (mbar): 53 - Membrány: 1 - Variant: Nastaviteľný podtlakový / plynový predradník - Napájací zdroj: 220-240 230 V, 50/60 Hz - Výkon motora (kW): 0,15 -Maximálne vákuum (max.): 15 mbar (abs.) -Čistá, 100% bezolejová prevádzka -Odolný proti korózii -Kompaktný, tichý a spoľahlivý -Malá stopa -Prietok (max.): 30 l / min - Maximálne vákuum (max.)-2 mbar (abs.) - Tlak (max.): 0,5 baru (rel.) - Prípustná teplota média: 5- 40 ° C - Prípustná teplota okolia: 10 5- 40 ° C - Materiál ventilu: FFPM - Materiál membrány: potiahnuté PTFE - Materiál hlavy čerpadla: PPS - doprava tovaru, inštalácia a zaškolenie personálu sú súčasťou ceny tovaru. Tomu zodpovedá napr. Mini membránové vákuové čerpadlo LABOPORT® model N 938,50 KT.18 alebo ekvivalent | VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
2 | Mikrocentrifúga bez chladenia | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | .- Otáčky: 300–1500 ot./min - Min. RCF pri 1500 ot./min 175 xg - Rozsah regulácie vírov- 300–1200 ot./min - Nastavenie rozlíšenia- 100 ot./min - Displej- LCD, 2 x 16 znakov - Časový rozsah režimu odstreďovania: 0–30 min (prírastok 1 s; po 1 min - 1 min) - Počet cyklov: 1-999 - Priemer komory- 210 mm - Kapacita: 2 x mikroplatničky - Rotor: na mirkoplatničky - Napájanie: 220-240 230 V, 50 Hz - doprava tovaru, inštalácia a zaškolenie personálu sú súčasťou ceny tovaru. Tomu zodpovedá napr. Mikrocentrifúga bez chladenia CVP-2 Biosan + 2 adaptéry pre 96jamkové doštičkové a neobiehané doštičky pre PCR - vyrobené z Ertacetalu® C. Autoklávovateľné alebo ekvivalent | VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
3 | Dewarova nádoba s rukoväťou | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | .- vonkajší plášť: nerezový - hliníková rukoväť - veko s izoláciou - objem: 3 l - Rozmery: HxV 230 x 305 mm - doprava tovaru, inštalácia a zaškolenie personálu sú súčasťou ceny tovaru. Tomu zodpovedá napr. Dewarova nádoba na CO2 a LN2, kryt z nehrdzavejúcej ocele, s hliníkovou rukoväťou alebo ekvivalent | VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
4 | Dewarova nádoba 35 l | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | .- materiál: hliníková nádoba - na skladovanie a dopravu kvapalného dusíka v laboratórnych priestoroch - nádoba Váha: prázdna nádoba 16 kg - objem: od 31 l do 35 l - úzke otvory minimalizujúce vyparovanie LN2 - Rozmery: ØxV 500x720mm - doprava tovaru, inštalácia a zaškolenie personálu sú súčasťou ceny tovaru. Tomu zodpovedá napr. Dewarova nádoba KL 32 na kapalný dusík Cryometal, typ laboratorná, 31L alebo ekvivalent | VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
5 | Dewarova nádoba 5 l | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | .- materiál: hliníková nádoba - na skladovanie a dopravu kvapalného dusíka v laboratórnych priestoroch - Váha: prázdna nádoba max. 7 6,3 kg - objem: min. 5 l - Rozmery: ØxV 305×560mm - doprava tovaru, inštalácia a zaškolenie personálu sú súčasťou ceny tovaru. Tomu zodpovedá napr. Zásobník KL 7 na kapalný dusík, typ laboratorná, 6,6L alebo ekvivalent | VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
Celková hodnota predmetu zákazky: | [5 empty] | 0 | 0
Predložením cenovej ponuky potvrdzujem, že ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
1 Predkladateľ cenovej ponuky vypĺňa údaje do bielych polí
2 Predkladateľ cenovej ponuky do poznámky uvedie odlišné, príp. doplňujúce parametre z opisu položky alebo ďaľšie doplňujúce informácie a skutočnosti

## časť 8_SUPOKLIP Y185
Vzorový formulár č. 1.02
CENOVÁ PONUKA1
Obchodné meno, sídlo:
Kontakt:
Dátum vypracovania ponuky:
Predmet zákazky: Laboratórna infraštruktúra, prístroje a zariadenia III - časť projekt SUPOKLIP
P.č. | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH | Opis položky | Miesto dodania | Uviesť názov tovaru, výrobcu, príp. typ ponúkaného tovaru; Poznámka2
Laboratórna infraštruktúra
6 | UV/VIS Spektrofotometer | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Laboratórny prístroj na spektrofotometrické meranie vzoriek v UV a viditeľnom spektre. Minimálna špecifikácia: vysoko výkonný kompaktný spektrofotometer s optickým systémom split beam a s fixnou šírkou štrbiny 2 nm; rozsah vlnovej dĺžky 190-1100nm; 8 pozičný motorizovaný držiak kyviet 5-100 10 mm; presnosť vlnovej dĺžky +/- 1 nm; detektor: silikónová dióda; zdroj svetla: xenón halogénová žiarovka, deutériová lampa; štandardné funkcie: fotometrické meranie (kvantitatívne, kvantitatívno multi-vlnové meranie, meranie spektra a kinetiky pomocou programovej karty); požadované príslušenstvo: vrátane softvéru pre UV-viditeľné spektrofotometre (napr. UVWin5 Resolution PC Software). Doprava tovaru, inštalácia a zaškolenie personálu sú súčasťou ceny tovaru. Tomu zodpovedá napr. Biochrom Libra S22 Visible Spectrophotometer Libra S50 UV/VIS alebo ekvivalent | VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
7 | Inkubátor s chladením | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Laboratórny prístroj pre inkubáciu vzoriek a rôznych typov biologického materiálu. Minimálna špecifikácia: spôsob chladenia: aktívne chladenie kompresorovým agregátom; programovateľný režim teploty a regulácia ventilácie; teplotný rozsah: minimálne -12°C až +60°C, presnosť 0,1°C; digitálny kontrolný panel; integrovaný dataloger s možnosťou variabilnej frekvencie záznamu; komunikačné rozhranie: USB; systém ochrany pred prehriatím s akustickým alarmom; dvojité dvere - vnútorné sklenené dvere a plné vonkajšie, dvojkrídlový spôsob otvárania; vnútorný povrch komory: nerezový; minimálne vnútorné rozmery Š×H×V: 1000×600×720; maximálne vonkajšie rozmery Š×H×V: 1250×800×1650; objem: 440-460 litrov; maximálna hmotnosť: 220 kg; zabudované kolieska pre ľahšiu manipuláciu; zdroj napájania: elektrická sieť 220-240 230 V; požadované príslušenstvo: 2 ks políc z nehrdzavejúcej ocele. Doprava tovaru, vynáška tovaru, inštalácia a zaškolenie personálu sú súčasťou ceny tovaru. Tomu zodpovedá napr. Compressor-cooled incubator ICP450, standard model alebo ekvivalent | VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
8 | Spektrofotometer pre meranie v mikroobjemoch pre molekulárne metódy | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Laboratórny prístroj Microvolume UV-VIS spectrofotometer na meranie kvantity a odhad čistoty DNA, RNA, proteínov, bunkových kultúr a i. Prístroj s patentovanou "sample retention intelligence technology", ktorá umožňuje merať vzorky od objemu 0.5 1 µL. Minimálna špecifikácia: presnosť absorbancie - 3%; rozsah absorbancie - od 0 - do min. 300 Abs; presnosť merania - 0.002 *SD; pripojenie cez USB port; dotykový displej, detekčný rozsah - 2-15,000ng/µL (dsDNA), 0.10 - 400 0.06mg/mL (BSA); čas merania - < 5 sec.; počet vzoriek na 1 meranie - 1 vzorka; objem vzorky na meranie - 0.5 1 -2.0 µL; spektrálne rozlíšenie - ≤ 1.8nm; požiadavky na systém - Microsoft Windows 7 Professional (32-bit a 64-bit), Windows 8 (32- a 64-bit), a Windows 10 Pro (64-bit); presnosť vlnovej dĺžky - ± 1nm; rozsah vlnových dĺžok - 190 - 840 850 nm. Doprava tovaru, inštalácia a zaškolenie personálu sú súčasťou ceny tovaru. Tomu zodpovedá napr. NanoDrop One Spektrofotometer s WiFi alebo ekvivalent | VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
9 | Rotorový, ultraodstredivý mlyn | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Laboratórny prístroj vhodný na jemné mletie materiálu v oblasti chémie, biológie a poľnohospodárstva. Minimálna špecifikácia: charakter vstupného materiálu: mäkký, stredne tvrdý, krehký, vláknitý; typ vstupného materiálu: jačmeň, pšenica, ovos, kukurica, sója, zelený rastlinný materiál, slama, chemikálie; princíp redukcie veľkosti zrna: náraz, strih; vstupná veľkosť materiálu: < 10 mm; konečná jemnosť: < 40 µm; veľkosť dávky / vstupné množstvo: 300 ml so štandardnou kazetou; rýchlosť pri 50 Hz (60 Hz) 6,000 - 18,000 min-1, voľne nastaviteľná; obvodová rýchlosť rotora: 31 - 93 m/s; priemer rotora: 99 mm; použiteľné druhy rotorov: 24-zubý rotor /jemné/ a 12-zubý rotor /stredné; materiál mlecích nástrojov nerezová oceľ s povrchovou úpravou odolnou proti opotrebeniu; objem zbernej nádoby: 900 ml so štandardnou kazetou /zberná kazeta obklopujúca mleciu komoru; pohon: 3-fázový asynchrónny motor s frekvenčným meničom; elektrické napájanie: rôzne napätie; pripojenie k elektrickej sieti: 1-fázové; kód ochrany: IP 20; spotreba energie: 1300 W; rozmery: Š x V x H (zatvorený): 410 x 515 x 365 mm; max. váha: 38 kg; požadované príslušenstvo: rotor 24-zubý a 12-zubý, sitá s lichobežníkovými otvormi 0,25; 0,50; 0,75 a 1 mm. Doprava tovaru, inštalácia a zaškolenie personálu sú súčasťou ceny tovaru. Tomu zodpovedá napr. Ultraodstredivý mlyn ZM 200 + príslušenstvo alebo ekvivalent | VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
Laboratórne prístroje a zariadenia
1 | Horizontálna elektroforetická aparatúra - stredná | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Horizontálny systém pre elektroforetickú separáciu fragmentov DNA s príslušenstvom, rozmery gélu 150 x 250 mm, objem pufru 1000 ml, hrebene 4 kusy, každý pre 28 vzoriek, hrubé 1 mm, UV transparentná vanička, tesniace bočnice 2 ks. Doprava tovaru, inštalácia a zaškolenie personálu sú súčasťou ceny tovaru. Tomu zodpovedá napr. Multi Sub Choice Stretch 25, 15 x 25cm UV Tray, 4 X 28 sample combs, casting dams, loading guides alebo ekvivalent | VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
2 | Miešaný vodný kúpeľ + príslušenstvo | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Univerzálny vodný kúpeľ s termostatom a zabudovaným elektromagnetickým miešadlom, určený pre laboratóriá v oblasti chémie, farmácie, medicíne a biológii. Minimálna špecifikácia: rozsah teploty: 25°C - 100°C; regulácia kontroly teploty: 0,1°C; rozsah otáčok magnetického miešadla: 250 – 1000 rpm; kapacita kúpeľa: 4 L;- externý zdroj napätia: 230 V 50/60 Hz 600 W; hmotnosť: max. 3 - 4 kg; požadované príslušenstvo: stojany na skúmavky rozmerov 5/30, 16/19, 30/13 – po 2 ks. Doprava tovaru, inštalácia a zaškolenie personálu sú súčasťou ceny tovaru. Tomu zodpovedá napr. Miešaný vodný kúpeľ - Biosan (WB-4MS) alebo ekvivalent | VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
3 | Vortex mixér | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Prístroj pre kontinuálne miešanie alebo pulzovanie vzoriek vrátane príslušenstva:držiaky na skúmavky, na mikroplatničku, gumová platforma. Minimálna špecifikácia: rýchlosť: 0 300 až 3 000 ot./min; vonkajšia dĺžka (metrická): 210mm; nosnosť: 0,5 kg; napätie: 100 až 240V; certifikácia: CE; elektrické požiadavky: 100 120 až 240 230 V 50/60 Hz; prevádzkové režimy: nepretržité / dotykové; požadované príslušenstvo: držiaky na skúmavky Ø 10, 12, 15, 20, 25, na mikroplatničku, gumová platforma. Doprava tovaru, inštalácia a zaškolenie personálu sú súčasťou ceny tovaru. Tomu zodpovedá napr. MPS-1, High-Speed Multi Plate Shaker, with platform for deepwell plates, microtest plates and single tube vortexing plus 4 platforms (P-02/96, P-2/24, P-05/32, P-02/05) alebo ekvivalent | VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
Celková hodnota predmetu zákazky: | [5 empty] | 0 | 0
Predložením cenovej ponuky potvrdzujem, že ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
1 Predkladateľ cenovej ponuky vypĺňa údaje do bielych polí
2 Predkladateľ cenovej ponuky do poznámky uvedie odlišné, príp. doplňujúce parametre z opisu položky alebo ďaľšie doplňujúce informácie a skutočnosti