## Hárok1
Vzorový formulár č. 1.02
CENOVÁ PONUKA1
Obchodné meno, sídlo:
Kontakt:
Dátum vypracovania ponuky:
Predmet zákazky:/Zariadenia do laboratória výskumu, extrakcie, purifikácie a finalizácie extraktov
P.č. | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH | Opis položky | Miesto dodania | Uviesť názov tovaru, výrobcu, príp. typ ponúkaného tovaru, katalógové číslo a link na internetovú stránku tovaru; Poznámka2
1. | Sitovacie zariadenie na delenie a určovanie veľkosti častíc s príslušenstvom | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | stolná digitálna sitovačka, vhodné pre suché aj pre mokré sitovanie, na nosnosť 3-6kg, s počtom sít min. 8, pre veľkosť ôk od 0,45um-5cm, sitá priemeru 200-315mm, s možnosťou mastavení napr. vibračnej rýchlosti a dĺžky času chodu, s možnosťou kalibrácie, resp. uložením dát, dodavaná s uťahovacím systémom pre dia. 305 mm, sitami 305 mm, vyškou 40 mm o veľkosti 630 µm, 1.25 mm, 2.50 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 31.5 mm, záchytnou nádobkou a vrchnákom | Modra/Lehnice
2. | Digitálne magnetické miešadlo s ohrevom a príslušenstvom | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | Zariadenie na kontrolované nastavenie teploty do 550°C, kontrolované otáčky do 1500-2000 ot./min., veľkosť keramickej platne 180x180xmm (150-200mm), do 20L, SET s príslušenstvom, so stojanom a teplomerom typu napr. Pt1000 alebo ekvivalent | Modra/Lehnice
3. | Chladiaci a ohrevný obehový termostat s príslušenstvom | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | cirkulačný termostat pre externý obeh s nastaviteľnou teplotou v rozsahu chladenia -50, resp. -40 °C a ohrevu do 200°C, chladiaci výkon 1-3kW (0,96kW pri 20°C), Objem nádoby min. 7L., výkon čerpadla/pumpy nastaveiteľný od 8-27L/min. | Modra/Lehnice
4. | Obehový chladič vodou chladený | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | obehový chladič pre externý obeh s nastaviteľnou teplotou v rozsahu -25(-20)/+40°C, výkon čerpadla 80L/min, objemu 15-37L, chladiaci výkon min. 10 kW a viac. | Modra/Lehnice
5. | Laboratórny mlyn rezný /s nožom/ - príslušenstvom | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | laboratórny mlyn na množstvo cca min. 300g vzorky, pre vlhké aj suché potraviny, rastliny (steblá, listy,zrná, bolule), s príslušenstvom nožov pre rôznu jemnosť zomletia (3 nástavce) | Modra/Lehnice
6. | Sterilizátor - Autokláv | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S predu plnený autokláv s objemom min. 28L, digitálny, s teplotným rozsahom od min. 98°C do min. 134°C, max. Tlak 2,8 bar; príkon max. 2.200 W; veľkosť vnútornej komory min.: 280x450 Ø×V (mm). Súčasťou balenia musí byť min. 1ks košíka s min.rozmermy: 400×180×160 mm a 1ks vaničky pod košík. | Modra/Lehnice
7. | Sterilizátor suchý | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Sterilizátor s vnútorným objemom komory min. 70L, širokým plnegrafickým displejom, s nútenou cirkuláciou vzduchu, teplota do +250°C, ľahko čistiteľný nerezový interiér, min. 2 police, kalibračný certifikát pri +160°C, min. 1x bočný port s priemerom min. 23mm a max. 31 mm, konektor na pripojenie k ethernetu (RJ45) funkcia riadenia výkonu v spodnej časti komory, súčasťou musí byť aj opcia riadenej kalibrácie RK1026 | Modra/Lehnice
8. | Sušiareň | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | Sušiareň s min. 250L vnútorným objemom, s nútenou cirkuláciou vzduchu, s teplotným rozsahom do min. +300°C, min. 2 police, bočný port s priemerom min. 23 mm (max. 31 mm), nerezové prevedenie komory, nerezové prevedeni vonkajšieho opláštenia, veľký plne grafický displej, konektor na pripojenie k ethernetu (RJ45), funkcia riadenia výkonu v spodnej časti komory, súčasťou musí byť aj opcia riadenej kalibrácie RK1026 | Modra/Lehnice
9. | Vákuová sušiareň | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Vákuová sušiareň s min. Vnútorným objemom komory 100L, s Vákuovým modulom, celonerezový interiér, pracovná teplota do min. +180°C, vákuum v rozsahu od 5 do 1100 mBar, digitálna kontrola a regulácia vákua, Programovateľný a digitálne regulovaný inlet pre vzduch, vákuová pumpa s automatickou reguláciou otáčok, menu v CZ alebo v SK jazyku, súčasťou dodávky budú min. 2 ks termopolíc, 4 konektory na termopolice a vstup pre inertný plyn, konektor na pripojenie k ethernetu (RJ45), súčasťou musí byť aj opcia riadenej kalibrácie RK1026 | Modra/Lehnice
10. | Chladená centrifúga | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Chladená centrifúga, voľne stojaca s MAX. RCF: min. 160000 a MAX. RPM: min. 10.000 ot/min. s výkyvným rotorom pre 4x 1000 mL nádoby a rotorom pre 4x250 mL nádoby. Uhlový rotor pre 15 a 50mL "Falcony", Rotor pre MTP, Rotor pre 1,5-2.0 mL eppendorfky, Ako príslušenstvo požadujeme dodať: výkyvný rotor pre 4x1000 mL nádoby, a výkyvný rotor pre 4x250 mL nádoby, a vákyvný rotor pre MTP platničky, a uhlový rotor pre 15 a 50mL skúmavky typu "Falcon", a uhlový rotor pre 1,5-2,0 mL skúmavky typu "Eppendorf" | Modra/Lehnice
11. | Vákuová odparka | ks | 2 |  |  |  |  | Objem kúpeľa 4,5 l, s ručným zdvihom a vertikálnym chladiacím systémom. Odparka je dodávana s vákuovou vývevou, digitálnym ovládačom na nastavenie vákua umiestneného na odparke a hadicami | Modra/Lehnice
12. | Blixer | ks | 1 |  |  |  |  | Laboratórny homogenizátor tuhých vzoriek, Objem pracovnej nádoby min.4 litre, s výkonom od min. 900W do max. 1600 W, s plynulo nastaviteľnými otáčkami od 1000 do min. 15.000 ot./min., napájanie môže byť 230V alebo 400V | Modra/Lehnice
13. | Homogenizátor vrátane príslušenstva | ks | 1 |  |  |  |  | Pracovný rozsah 0,3-20 litrov, max. RPM 500, max. krútiaci moment 30 Ncm. Digitálny displej, dodávany so 4 lopatkovým vŕtulovým miešadlom, stojanom, uchytom | Modra/Lehnice
14. | Membránová výveva | ks | 2 |  |  |  |  | Membránová vákuová pumpa s prietokom min. 30L/min. A absolútnym vákuom minimálne 2mbar (menšie je lepšie). Hlava ako aj pohyblivé súčasti pumpy musia byť pokryté materiálom z PTFE a odolné extrémne agresívnemu (korozívnemu) prostrediu vo forme plynov a výparov. trojstupňová membránová , chemickyodolná výveva so sacou rýchlosťou min. 1,5 m3/hod a medzným tlakom 2 mbar | Modra/Lehnice
15. | Chladenie pre vákuové odparky | ks | 2 |  |  |  |  | Chladiace zariadenie pre zabezpečenie nízkych teplôt chladiacej vody, stolný chladič pre vákové odparky s rozsahom teplôt -10 až +40 °C, tlakom min. 0,4 bar, prietokom min. 7,5L a chladiacou kapacitou 1,16 kW pri 20°C a zároveň min. 0,65 kW pri 0°C. Teplotná stabilita nesmie byť horšia ako ±0.1 °C a obsah chladiacej vody vo vnútri zariadenie musí byť min. 4.2L. | Modra/Lehnice
Celková hodnota predmetu zákazky: | [5 empty] | 0 | 0
Predložením cenovej ponuky potvrdzujem, že ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
1 Predkladateľ cenovej ponuky vypĺňa údaje do bielych polí
2 Predkladateľ cenovej ponuky do poznámky uvedie odlišné, príp. doplňujúce parametre z opisu položky alebo ďaľšie doplňujúce informácie a skutočnosti